| Многоканальный регистратор сигналов АСК-2 на базе промышленного портативного компьютера |
| --- |
| И.С.Бабер, Н.И.Карпов |
| МНП (малое наукоемкое предприятие) ООО НПЦ «СКАДА» | Отд. 500 |
| Разработан портативный многоканальный измерительный комплекс (регистратор) для приема, регистрации, отображения, обработки и хранения электрических сигналов от внешних источников (объектов). Комплекс предназначен для выездных (полевых) работ и разработан на базе промышленного портативного компьютера GETAC в ударопрочном пылевлагозащищенном корпусе. В состав комплекса входит плата АЦП PCL-1800 компании Advantech. Для измерения сигналов амплитудой до 100В применяется разработанный в промышленном исполнении выносной блок программируемых делителей входных сигналов. |
| Технические параметры: |
| Количество каналов сбора, архивирования, фильтрации и отображения данных в реальном масштабе времени – 16; Диапазон входного напряжения для каждого канала, В: биполярное - ±10, ±5, ±2.5, ±1.25, ±0.625; униполярное – 0-10, 0-5, 0-2.5, 0-1.25. Максимальная частота выборки – 200кГц; Временной масштаб при отображении сигналов (масштабирование в n раз) – 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256; Программное обеспечение под ОС MS Windows 95/98; Цветовое поканальное кодирование сигналов; Формирование и запись протокола работы (испытаний) с сохранением на «жестком» диске и распечаткой; Сохранение настроек комплекса для конкретных видов работы по имени оператора или месту проведения работ; Анализ полученной информации на экране монитора: просмотр выбранного участка осциллограммы в режиме программируемого масштабирования (zoom); выдача цифровых значений времени и амплитуды в каждой конкретной точке графика по указанию курсора; регистрация параметров характерных точек с помощью меток на осциллограмме; проведение элементарных операций над принятыми сигналами по каналам (суммирование и вычитание сигналов между каналами с учетом весовых множителей); Управление курсором с помощью любого Windows-совместимого указательного устройства. Режимы запуска измерений: непрерывный; однократный программный; однократный по достижению одним из входных сигналов предварительно заданного уровня. |
| Область применения: |
| Сбор и анализ сигналов, управление технологическим процессами в области научных исследований и экспериментов, в промышленности, нефтегазодобывающей отрасли, металлургии, транспорте и т.п. Обеспечение измерений при полевых испытаниях в жестких условиях окружающей среды. |
| Конъюнктурные преимущества: |
| Многоканальный регистратор АСК-2 отличается повышенной помехозащищенностью возможностью устойчивой работы в самых «жестких» условиях окружающей среды по температуре, влажности и вибрациям. Кроме того, стоимость комплекса на порядок меньше зарубежных аналогов с аналогичным качеством и развитыми потребительскими функциями. |
| Полностью закончены стадии НИР и ОКР, изделие выпускается мелкосерийными партиями. |
| Регистраторы АСК-2 поставлены для проведения комплексных испытаний на электропневмо-гидроагрегатах, выпускаемых ОАО «Павловский машиностроительный завод Восход»; для проведения научно-технологических исследований в НПП «Гиком». |